Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego aparatu USG dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.
2. Urządzenie musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, jak też spełniać wymagania istotne dla bezpieczeństwa (w przypadku, gdy przedmiot umowy należy do kategorii, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia będzie on oznaczony znakiem CE i będzie posiadać deklarację zgodności) oraz, że będzie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W ramach zamówienia należy dostarczyć, zamontować, uruchomić sprzęt oraz przeszkolić z obsługi personel Zamawiającego.
4. Urządzenie musi spełniać następujące parametry:

Lp.	Parametry / Warunek	Parametr/warunek wymagany
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Rok produkcji aparatu	2020
	Konstrukcja
	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Przetwornik cyfrowy	Min. 12-bitowy
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania	Min. 2 200 000
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 3
	Dynamika systemu	Min. 270 dB
	Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 bez przeplotu.	Przekątna ekranu min. 21 cali
	Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo	TAK
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę	Przekątna min. 10 cali
	Zakres częstotliwości pracy	Min. od 1 MHz do 20 MHz.
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 12 000 obrazów
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	TAK
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	TAK
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 10 s
	Regulacja głębokości pola obrazowania	Min. 2 - 39 cm
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 50
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	TAK
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color + M	TAK
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B	Min. 1200 obrazów/s
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)	Min. 400 obrazów/s
	Obrazowanie harmoniczne	Min. 10 pasm częstotliwości
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 4,0 m/s
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) / (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 7,5 m/s
	Regulacja bramki dopplerowskiej	Min. 0,5 mm do 20 mm
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min. +/- 30 stopni
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej	Min. +/- 80 stopni
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie	Min. +/- 80 stopni
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array	Min.: +/- 15 m/s / (przy zerowym kącie bramki)
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK
	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 3 niezależnych kursorów	TAK
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”	Min. 5
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map	TAK
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Archiwizacja obrazów
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB	TAK
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD	TAK
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
	Videoprinter czarno-biały	TAK
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK
	Wyłącznik nożny	TAK
	# Funkcje użytkowe
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. x18
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. x18
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie	Min. 10
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	TAK
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
	Pełne oprogramowanie do badań / Brzusznych / Kardiologicznych / Transkranialnych / Ginekologiczno-położniczych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych / Pediatrycznych	TAK
	Głowice ultrasonograficzne
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy.	Min. 2,0 – 12,0 MHz
	Liczba elementów	Min. 800
	Szerokość pola skanowania	Max. 38 mm
	Obrazowanie harmoniczne	Min. 5 pasm częstotliwości
	Obrazowanie trapezowe	TAK
	Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	Liczba elementów	Min. 900
	Kąt skanowania	Min. 70 st.
	Obrazowanie harmoniczne	min. 10 pasm częstotliwości
	Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	Liczba elementów	Min. 120
	Kąt skanowania	Min. 90 st.
	Obrazowanie harmoniczne	min. 5 pasm częstotliwości
	Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 3,0-10,0 MHz
	Liczba elementów	Min. 900
	Kąt skanowania min	Min. 190 st.
	Obrazowanie harmoniczne	min. 5 pasm częstotliwości
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
	Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzywej oddechowej	TAK
	Możliwość rozbudowy o wbudowany tryb zasilania bateryjnego min. 100 minut pracy	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną typu HOCKEY zakresie częstotliwości min. 3,0-15,0 MHz, liczba elementów min 190. Szerokość skanu max. 26 mm	TAK
	Inne
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)	Min. 24 miesiące
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)	TAK
	Certyfikat CE na aparat i głowice	TAK
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski	TAK